14. Az Ön feladata a munkahelyén alkalmazott elektromechanikus műszerek kiválasztása, kezelése és karbantartása. Foglalja össze az elektromechanikus műszerek működési elvét és fő szerkezeti elemeit! Készítsen elvi vázlatokat! Milyen metrológiai jellemzőket venne Ön figyelembe a műszertípus kiválasztásánál? Felkészülése és felelete során használja az alábbi információkat!

Megkülönböztethetünk: - elektrodinamikus és elektronikus mérőműszereket.

Elektromechanikusnak nevezzük a műszert, ha a mért elektromos mennyiség hatására a műszer szerkezeti elemeiben mechanikai változás (elfordulás vagy elmozdulás) következik be. Az ehhez szükséges energiát a műszer a mérendő rendszerből veszi, ezért annak állapotát jelentősen megváltoztathatja, és emiatt jelentős mérési hibát okozhat.

Elektronikusnak nevezzük a műszert, ha a mért mennyiség hatását elektronikus alkatrészek (tranzisztorok, integrált áramkörök) hasznosítják (a műszer működését elektronikus alkatrészek határozzák meg). Az elektronikus műszer erősítővel rendelkezik, ezért a mérendő rendszert kevésbé zavarja meg, és általában kisebb mérési hibát okoz, azonban a működéséhez segédenergia (230 V-os hálózat, akkumulátor vagy telep) szükséges.
Árfekvésüknél, egyszerűségüknél, vizualitásuknál fogva az analóg elektromechanikus műszerek különösen alkalmasak különböző elektromos mennyiségek (áram, feszültség, frekvencia, munka, teljesítmény stb.) mérésére, illetve nem elektromos mennyiségek (nyomás, hőmérséklet, fordulatszám, folyadékoszlop-magasság stb.) átalakított jeleinek kijelzésére. A megfelelő készülékek kialakításánál a mérendő mennyiséget és még más igényeket is figyelembe kellett venni, többféle készülék is elterjedt a különböző elektromos mennyiségek kijelzésére
Az elektromechanikus műszerek működési elve és fő szerkezeti elemei

Lengőtekercses
Elsősorban nagyon kicsi egyenáramok (25 µA-tól), illetve nagyon kicsi egyenfeszültségek (30 mV-tól) mérésére használják a lengőtekercses műszert. A műszer elnevezése nem pontos, hiszen más műszerekben is található lengőtekercs, de a köztudatban így ismeretes. Másik elnevezése: Állandó mágneses Deprez-műszer. 
[image: image14.png]Deprez miiszer elvi szerkezete

. allandé magnes

. lagyvas polussaru

. polus mag

. lengitekercs
Tugo





       Elektrodinamikus műszer
Az elektrodinamikus műszerek korábban feszültség- és árammérésre is készültek. Ezeket a műszereket teljesen kiszorította a lágyvasas műszer. Az elektrodinamikus műszerek működési elvükből kifolyólag kiválóan használhatóak villamos teljesítmény mérésére.
 Az elektrodinamikus műszerekben mindig két vezetőrendszer van: álló, és elmozduló (lengő) tekercs. A mérőmű az ezekbe vezetett áramok kölcsönhatásával működik. Ha az állótekercsbe I1, és a lengőtekercsbe I2 áramot vezetnek a keletkező elektromágneses erőpár, illetve annak nyomatéka a lengőt, visszatérítő nyomaték ellenében elfordítja. A kitérítő nyomaték nagysága függ a tekercsek gerjesztésének nagyságától. Az elektrodinamikus mérőmű a mérendő áram jelalakjától függetlenül, annak effektív értékét méri.
          Ferrodinamikus (lágyvasas) műszer
A ferrodinamikus műszerek működési elvükben megegyeznek az elektrodinamikus műszerekkel. A különbség, hogy a mérőműben vasat helyeznek el, hogy nagyobb nyomatékkal rendelkezzen. A ferrodinamikus műszer úgy fogható fel, mint egy lengőtekercses műszer, azzal a különbséggel, hogy állandó mágnes helyett elektromágnes biztosítja a gerjesztést.
· Állórész

· Lengőrész

· Csapágyazás

· Visszatérítő nyomatékot létrehozó elemek

· Csillapítószerkezetek

· Kiegyensúlyozó szerkezetek
A villamos mérőműszerek metrológiai jellemzői
• névleges érték

• helyes érték

• reprodukálási hiba

• reprodukálási bizonytalanság

• reprodukálási tartomány

• befolyásoló mennyiségek

• érvényességi idő

•minimálisan használható mennyiség

·   Műszerek csoportosítása:
· Mérési mód szerint:                                             

· • összehasonlító

· • értékjelző

· Kijelzési módok szerint:

· • vizuális

· • akusztikus

· • adat

· Mérési elv/működés szerint

· • analóg

· • digitális

· Jelkiértékelés szerint:

· • pillanatérték

· • átlagérték

· • összegző

· • összetett jelkiértékelés

Hibalehetőségek és javításuk

    Az analóg műszerek főbb szerkezeti elemei, mint a tengely, a csapágy, a lengő, a mutató, a skála, stb. hasonlóak vagy megegyeznek  Bár a műszerek fajtáinak kialakítása különböző, célszerű megismerkedni ezen alkatrészek feladatával, kivitelével, hibalehetőségeivel.

Minden műszernek vannak olyan hibái, melyek a mérést befolyásolják. Az elfogadható mérési hiba mértékét szabvány határozza meg.
-Kiegyensúlyozási hiba

-Súrlódási hiba 
-Hőmérsékleti hiba 
-Frekvenciahiba 
-Külső mágneses tér által okozott hiba 
-Nem kellő szigetelésből adódó hiba 
Villamos műszerek csoportjai: - elektromechanikus műszerek

 elektronikus műszerek

elektromechanikus műszer: Nem közvetlenül a villamos mennyiség egységével hasonlítja össze a mérendő villamos mennyiséget, hanem nyomatékokat hasonlít össze.

Általános jellemzői: 
-                     méréshatár

-                     érzékenység

-                     műszerállandó

-                     fogyasztás

-                     terhelhetőség

-                     osztálypontosság

Méréshatár: 
A méréshatár a mérendő mennyiség azon értéke, amely a mutatót az utolsó skálaosztásig téríti ki.

A méréshatár a műszeren fel van tüntetve. A műszerek készülhetnek egy vagy több méréshatárral.

Amper és voltmérők méréshatárai:

1; 1,2 ; 1,5 ; 2 ; 2,5 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6; 7,5 ; 8 ; vagy ezeknek a 10 hatványaival szorzott értékei.

Több méréshatárú műszerek méréshatára ettől eltérő is lehet.

    
  Fogyasztás
A műszer kitéréséhez szükséges teljesítményt a műszer fogyasztásának nevezzük.

Az árammérő műszerek fogyasztása: I2Ra                                           
A feszültségmérő műszer fogyasztása: U2 / Rv
Ahol „I” a mérendő áram, „U” a mérendő feszültség, „R” pedig a műszer belső ellenállása.

A fogyasztásnak kis értékűnek kell lennie, Ra    0 és Rv             ∞ ideális érték a kívánatos.

Váltakozó áramú műszereknél legtöbbször a látszólagos teljesítményfelvételt szokás megadni.

· Pontossági osztály, Osztálypontosság 
· A műszer hibái összességében nem haladhatják meg a megadott értéket, bármely pontján vizsgálva (EN 60051-1-2). Az osztálypontosság megadása többféleképpen történhet:
· A skálahosszra vonatkoztatva (pl. szigetelésvizsgáló műszer).

· A teljes mérési tartományra vonatkoztatva (pl. lágyvasas műszer).

· A mért értékre vonatkoztatva (pl. frekvenciamérő műszer).

· 90 villamos fokra vonatkoztatva (pl. fázistényező mérő).
Az osztálypontosság a végkitérésre vonatkozó relatív hiba.

Hét pontossági osztály létezik:

0,1 ; 0,2 ; 0,5 ; 1 ; 1,5 ; 2,5 ; 5 ;

Az osztálypontosság a végkitérésre vonatkoztatott legnagyobb abszolút hiba százalékos értéke.

Abszolút hiba: A skála mentén állandó.

Relatív hiba: A skála mentén változó.

Az elektromechanikus műszerek működési elve, szerkezeti részei
Általánossan:
A műszer mérőműve a bevezetett villamos mennyiséget mechanikai mennyiséggé, erővé, illetve nyomatékká alakítja át.

	Jelölések:


	Váltóáram mérésére alkalmas egyenirányítóval
	[image: image1.emf]

	Forgó(lengő)tekercses ( Deprez műszer )
	[image: image2.emf]

	
Egyenáram mérő
	[image: image3.emf]

	Egyfázisú váltakozó áram mérésére alkalmas
	[image: image4.emf]

	
Egyenáram és egyfázisú váltakozó áram mérésére alkalmas
	     
[image: image5.emf]


	Figyelmeztető jel
	[image: image15.png]




	Pontossági osztály:
	[image: image6.jpg]




	
Függőleges skálalappal használható
	[image: image7.emf]

	
Vízszintes skálalappal használható
	[image: image8.emf]

	
Vízszinteshez képest (szöget bezáró)  dőlt síklappal használható
	[image: image9.jpg]




	Szigetelési vizsgálat feszültsége
	[image: image10.jpg]




	Szigetelési  feszültség : 2 kV
	[image: image11.emf]

	Vizsgálati feszültség: 5 kV feletti
	[image: image12.jpg]




	Szigetelési feszültség régi jelölése
	[image: image13.emf]


 Mérőmű részei:
-                     álló rész / a műszer tokjához van erősítve/

-                     forgó rész /lengő rész/ / a tengelyre van erősítve és csapágyazzák/

 Kitérítő nyomaték: A mérendő villamos mennyiséggel arányos erő. Ez az erő a lengőrészt valamilyen irányba elforgatja. 

Visszatérítő nyomaték: A kitérítő nyomatékkal ellentétes irányú nyomaték.

Ilyen Pl: a tengelyekre szerelt rugó nyomatéka.

Az egyensúlyt a két nyomaték egyenlő volta adja.

A műszerek részei:
-                     rugó: Legyen korrózióálló, jó villamos tulajdonságú (mert az áram bevezetése a rugókon keresztül történik) jól forrasztható és antimágneses.

A rugó lehet hengeres, lapos, és szál is.

-                     lengőrészek csapágyazása: A súrlódása minél kisebb legyen.

Lehet: tűcsapággyal, feszített vagy függesztett szállal.

-                     Csillapító szerkezete: A kis súrlódású lengőrész beállását idézi elő.
Lehet: Működhet mechanikus vagy elektromágneses elven
Mutató: A leolvasás eszköze, fontos, hogy könnyű legyen, de kellően szilárd. 

Készülhet: alumíniumból, üvegcsőből vagy üvegszálból. Használatos még a fénymutató.

-                     Skála: A leolvasást segítő szerkezeti rész.

-                     Műszertok: A mérőmű védelmét szolgálja. Újabban műanyagból készítik.

Mechanikai eredetű hibaforrások
-              
     Súrlódási hiba: A csapágyban fellépő súrlódás a lengőrész beállásában bizonytalanságot idéz elő.

Ha a mutatót kitérését lassan növeljük, akkor a mutató súrlódási ellenállás miatt kevesebb, ha viszont csökkentjük akkor többet mutat. A műszertok enyhe megkocogtatásával a hiba megszüntethető. Feszített vagy függesztett szálas műszereknél nincs súrlódási hiba.

-                     Billegési hiba: Függőlegesen csapágyazott műszer felső csapágyköve és csúcsa között, a hőtágulás okozta befeszülés elkerülése miatt, mindig van egy kis légrés. Ezért a tengely felső csúcsa elbillenhet, és a mutató beállásának bizonytalanságát okozza. 

Feszített vagy függesztett szálas műszereknél nincs billenési hiba.

-                     Hitelesítési hiba: Minden mérés előtt a műszer hitelesíteni kell, ha nem hitelesítjük a mérés hibás lehet.

-                     Skála hiba: A skála újbóli beszerelése során keletkező hiba.

-                     Leolvasásból eredő hiba: Nagy részt: Paralixis hiba okozza. A mutató a skála fölött egy bizonyos távolságban helyezkedik el, ezért a ránézés irányától függ a leolvasott érték nagysága. A merőleges irányból a pontos érték olvasható le. A skálán elhelyezett tükör segítségével a leolvasási hiba megszüntethető.

-                     Lengőrész kiegyensúlyozatlanságából eredő hiba:
Ha a lengőrész súlypontja nem esik a forgástengelybe, akkor ez egy nem kívánt nyomatékot hoz létre, amely a kiegyensúlyozatlansági hibát okozza, azaz a mutató kitérését változtatja meg. 

Hiba megszüntetése: Ellensúly beállítással lehetséges.

Villamos eredetű hibaforrások:
-                     Frekvencia hibái: A mérés más frekvencián történik, mint a hitelesítés.

-                     Külső villamos terek okozta hiba: A műszer ablakán sztatikus töltések keletkeznek   pl: dörzsölés útján vagy nagyfeszültségű berendezés közelében. Az ablak és a lengőrész között akár néhány ezer volt potenciálkülönbség is keletkezhet. Ez a mutatót akár a végkitérésébe is lendítheti. A műszer használata előtt a felhalmozódott töltést érintéssel kell eltávolítani.

-                     Mágneses eredetű hibaforrások: A külső mágneses terek összegződnek a műszer belső mágneses terével, és egy pótlólagos nyomatékot hoznak létre. Ezért a műszer nem célszerű árammal átjárt vezetékek, villamos gépek közelében elhelyezni.

-                     Hőmérsékletváltozás okozta hibák: A hőmérsékletváltozás során megváltozhat a rugó rugalmassági modulusa. Ez ellen szokásos két ellentétesen csévélt rugót használni, ha azok sík spirális kiképzésűek. A hőmérséklet változás során megváltozik a vezetők ellenállása, és az állandó mágnes fluxusa ha nő a hőmérséklet csökken a fluxus.

