14. Az Ön feladata a munkahelyén alkalmazott elektromechanikus műszerek kiválasztása, kezelése és karbantartása. Foglalja össze az elektromechanikus műszerek működési elvét és fő szerkezeti elemeit! Készítsen elvi vázlatokat! Milyen metrológiai jellemzőket venne Ön figyelembe a műszertípus kiválasztásánál? Felkészülése és felelete során használja az alábbi információkat!

- Megkülönböztethetünk: - elektrodinamikus és elektronikus mérőműszereket.

- Elektromechanikusnak nevezzük a műszert, ha a mért elektromos mennyiség hatására a műszer szerkezeti elemeiben mechanikai változás (elfordulás vagy elmozdulás) következik be. Az ehhez szükséges energiát a műszer a mérendő rendszerből veszi, ezért annak állapotát jelentősen megváltoztathatja, és emiatt jelentős mérési hibát okozhat.

- Elektronikusnak nevezzük a műszert, ha a mért mennyiség hatását elektronikus alkatrészek (tranzisztorok, integrált áramkörök) hasznosítják (a műszer működését elektronikus alkatrészek határozzák meg). Az elektronikus műszer erősítővel rendelkezik, ezért a mérendő rendszert kevésbé zavarja meg, és általában kisebb mérési hibát okoz, azonban a működéséhez segédenergia (230 V-os hálózat, akkumulátor vagy telep) szükséges.

- Árfekvésüknél, egyszerűségüknél, vizualitásuknál fogva az analóg elektromechanikus műszerek különösen alkalmasak különböző elektromos mennyiségek (áram, feszültség, frekvencia, munka, teljesítmény stb.) mérésére, illetve nem elektromos mennyiségek (nyomás, hőmérséklet, fordulatszám, folyadékoszlop-magasság stb.) átalakított jeleinek kijelzésére. A megfelelő készülékek kialakításánál a mérendő mennyiséget és még más igényeket is figyelembe kellett venni, többféle készülék is elterjedt a különböző elektromos mennyiségek kijelzésére

- Az elektromechanikus műszerek működési elve és fő szerkezeti elemei

Lengőtekercses

Elsősorban nagyon kicsi egyenáramok (25 µA-tól), illetve nagyon kicsi egyenfeszültségek (30 mV-tól) mérésére használják a lengőtekercses műszert. A műszer elnevezése nem pontos, hiszen más műszerekben is található lengőtekercs, de a köztudatban így ismeretes. Másik elnevezése: Állandó mágneses Deprez-műszer.

Elektrodinamikus műszer

Az elektrodinamikus műszerek korábban feszültség- és árammérésre is készültek. Ezeket a műszereket teljesen kiszorította a lágyvasas műszer. Az elektrodinamikus műszerek működési elvükből kifolyólag kiválóan használhatóak villamos teljesítmény mérésére.

Az elektrodinamikus műszerekben mindig két vezetőrendszer van: álló, és elmozduló (lengő) tekercs. A mérőmű az ezekbe vezetett áramok kölcsönhatásával működik. Ha az állótekercsbe I1, és a lengőtekercsbe I2 áramot vezetnek a keletkező elektromágneses erőpár, illetve annak nyomatéka a lengőt, visszatérítő nyomaték ellenében elfordítja. A kitérítő nyomaték nagysága függ a tekercsek gerjesztésének nagyságától. Az elektrodinamikus mérőmű a mérendő áram jelalakjától függetlenül, annak effektív értékét méri.

### Ferrodinamikus (lágyvasas) műszer

A ferrodinamikus műszerek működési elvükben megegyeznek az elektrodinamikus műszerekkel. A különbség, hogy a mérőműben vasat helyeznek el, hogy nagyobb nyomatékkal rendelkezzen. A ferrodinamikus műszer úgy fogható fel, mint egy lengőtekercses műszer, azzal a különbséggel, hogy állandó mágnes helyett elektromágnes biztosítja a gerjesztést.

Állórész

Lengőrész

Csapágyazás

Visszatérítő nyomatékot létrehozó elemek

Csillapítószerkezetek

Kiegyensúlyozó szerkezetek

- A villamos mérőműszerek metrológiai jellemzői

- • névleges érték

- • helyes érték

- • reprodukálási hiba

- • reprodukálási bizonytalanság

- • reprodukálási tartomány

- • befolyásoló mennyiségek

- • érvényességi idő

- •minimálisan használható mennyiség

Műszerek csoportosítása:

Mérési mód szerint:

• összehasonlító

• értékjelző

Kijelzési módok szerint:

• vizuális

• akusztikus

• adat

Mérési elv/működés szerint

• analóg

• digitális

Jelkiértékelés szerint:

• pillanatérték

• átlagérték

• összegző

• összetett jelkiértékelés

- Hibalehetőségek és javításuk

- Az analóg műszerek főbb szerkezeti elemei, mint a tengely, a csapágy, a lengő, a mutató, a skála, stb. hasonlóak vagy megegyeznek  Bár a műszerek fajtáinak kialakítása különböző, célszerű megismerkedni ezen alkatrészek feladatával, kivitelével, hibalehetőségeivel.

- Minden műszernek vannak olyan hibái, melyek a mérést befolyásolják. Az elfogadható mérési hiba mértékét szabvány határozza meg.

-Kiegyensúlyozási hiba

-Súrlódási hiba

-Hőmérsékleti hiba

-Frekvenciahiba

-Külső mágneses tér által okozott hiba

-Nem kellő szigetelésből adódó hiba

Villamos műszerek csoportjai: - elektromechanikus műszerek

elektronikus műszerek

elektromechanikus műszer: Nem közvetlenül a villamos mennyiség egységével hasonlítja össze a mérendő villamos mennyiséget, hanem nyomatékokat hasonlít össze.

Általános jellemzői:

-                     méréshatár

-                     érzékenység

-                     műszerállandó

-                     fogyasztás

-                     terhelhetőség

-                     osztálypontosság

Méréshatár:

A méréshatár a mérendő mennyiség azon értéke, amely a mutatót az utolsó skálaosztásig téríti ki.

A méréshatár a műszeren fel van tüntetve. A műszerek készülhetnek egy vagy több méréshatárral.

Amper és voltmérők méréshatárai:

1; 1,2 ; 1,5 ; 2 ; 2,5 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6; 7,5 ; 8 ; vagy ezeknek a 10 hatványaival szorzott értékei.

Több méréshatárú műszerek méréshatára ettől eltérő is lehet.

Fogyasztás

A műszer kitéréséhez szükséges teljesítményt a műszer fogyasztásának nevezzük.

Az árammérő műszerek fogyasztása: I2Ra

A feszültségmérő műszer fogyasztása: U2 / Rv

Ahol „I” a mérendő áram, „U” a mérendő feszültség, „R” pedig a műszer belső ellenállása.

A fogyasztásnak kis értékűnek kell lennie, Ra    0 és Rv             ∞ ideális érték a kívánatos.

Váltakozó áramú műszereknél legtöbbször a látszólagos teljesítményfelvételt szokás megadni.

Pontossági osztály, Osztálypontosság

- A műszer hibái összességében nem haladhatják meg a megadott értéket, bármely pontján vizsgálva (EN 60051-1-2). Az osztálypontosság megadása többféleképpen történhet:

- A skálahosszra vonatkoztatva (pl. szigetelésvizsgáló műszer).

- A teljes mérési tartományra vonatkoztatva (pl. lágyvasas műszer).

- A mért értékre vonatkoztatva (pl. frekvenciamérő műszer).

- 90 villamos fokra vonatkoztatva (pl. fázistényező mérő).

Az osztálypontosság a végkitérésre vonatkozó relatív hiba.

Hét pontossági osztály létezik:

0,1 ; 0,2 ; 0,5 ; 1 ; 1,5 ; 2,5 ; 5 ;

Az osztálypontosság a végkitérésre vonatkoztatott legnagyobb abszolút hiba százalékos értéke.

Abszolút hiba: A skála mentén állandó.

Relatív hiba: A skála mentén változó.

Az elektromechanikus műszerek működési elve, szerkezeti részei

Általánossan:

A műszer mérőműve a bevezetett villamos mennyiséget mechanikai mennyiséggé, erővé, illetve nyomatékká alakítja át.

| Jelölések: |  |
| --- | --- |
| Váltóáram mérésére alkalmas egyenirányítóval |  |
| Forgó(lengő)tekercses ( Deprez műszer ) |  |
| Egyenáram mérő |  |
| Egyfázisú váltakozó áram mérésére alkalmas |  |
| Egyenáram és egyfázisú váltakozó áram mérésére alkalmas |  |
| Figyelmeztető jel |  |
| Pontossági osztály: |  |
| Függőleges skálalappal használható |  |
| Vízszintes skálalappal használható |  |
| Vízszinteshez képest (szöget bezáró) dőlt síklappal használható |  |
| Szigetelési vizsgálat feszültsége |  |
| Szigetelési feszültség : 2 kV |  |
| Vizsgálati feszültség: 5 kV feletti |  |
| Szigetelési feszültség régi jelölése |  |

Mérőmű részei:

-                     álló rész / a műszer tokjához van erősítve/

-                     forgó rész /lengő rész/ / a tengelyre van erősítve és csapágyazzák/

Kitérítő nyomaték: A mérendő villamos mennyiséggel arányos erő. Ez az erő a lengőrészt valamilyen irányba elforgatja.

Visszatérítő nyomaték: A kitérítő nyomatékkal ellentétes irányú nyomaték.

Ilyen Pl: a tengelyekre szerelt rugó nyomatéka.

Az egyensúlyt a két nyomaték egyenlő volta adja.

A műszerek részei:

-                     rugó: Legyen korrózióálló, jó villamos tulajdonságú (mert az áram bevezetése a rugókon keresztül történik) jól forrasztható és antimágneses.

A rugó lehet hengeres, lapos, és szál is.

-                     lengőrészek csapágyazása: A súrlódása minél kisebb legyen.

Lehet: tűcsapággyal, feszített vagy függesztett szállal.

-                     Csillapító szerkezete: A kis súrlódású lengőrész beállását idézi elő.
Lehet: Működhet mechanikus vagy elektromágneses elven

Mutató: A leolvasás eszköze, fontos, hogy könnyű legyen, de kellően szilárd.

Készülhet: alumíniumból, üvegcsőből vagy üvegszálból. Használatos még a fénymutató.

-                     Skála: A leolvasást segítő szerkezeti rész.

-                     Műszertok: A mérőmű védelmét szolgálja. Újabban műanyagból készítik.

Mechanikai eredetű hibaforrások

-

Súrlódási hiba: A csapágyban fellépő súrlódás a lengőrész beállásában bizonytalanságot idéz elő.

Ha a mutatót kitérését lassan növeljük, akkor a mutató súrlódási ellenállás miatt kevesebb, ha viszont csökkentjük akkor többet mutat. A műszertok enyhe megkocogtatásával a hiba megszüntethető. Feszített vagy függesztett szálas műszereknél nincs súrlódási hiba.

-                     Billegési hiba: Függőlegesen csapágyazott műszer felső csapágyköve és csúcsa között, a hőtágulás okozta befeszülés elkerülése miatt, mindig van egy kis légrés. Ezért a tengely felső csúcsa elbillenhet, és a mutató beállásának bizonytalanságát okozza.

Feszített vagy függesztett szálas műszereknél nincs billenési hiba.

-                     Hitelesítési hiba: Minden mérés előtt a műszer hitelesíteni kell, ha nem hitelesítjük a mérés hibás lehet.

-                     Skála hiba: A skála újbóli beszerelése során keletkező hiba.

-                     Leolvasásból eredő hiba: Nagy részt: Paralixis hiba okozza. A mutató a skála fölött egy bizonyos távolságban helyezkedik el, ezért a ránézés irányától függ a leolvasott érték nagysága. A merőleges irányból a pontos érték olvasható le. A skálán elhelyezett tükör segítségével a leolvasási hiba megszüntethető.

-                     Lengőrész kiegyensúlyozatlanságából eredő hiba:

Ha a lengőrész súlypontja nem esik a forgástengelybe, akkor ez egy nem kívánt nyomatékot hoz létre, amely a kiegyensúlyozatlansági hibát okozza, azaz a mutató kitérését változtatja meg.

Hiba megszüntetése: Ellensúly beállítással lehetséges.

Villamos eredetű hibaforrások:

-                     Frekvencia hibái: A mérés más frekvencián történik, mint a hitelesítés.

-                     Külső villamos terek okozta hiba: A műszer ablakán sztatikus töltések keletkeznek   pl: dörzsölés útján vagy nagyfeszültségű berendezés közelében. Az ablak és a lengőrész között akár néhány ezer volt potenciálkülönbség is keletkezhet. Ez a mutatót akár a végkitérésébe is lendítheti. A műszer használata előtt a felhalmozódott töltést érintéssel kell eltávolítani.

-                     Mágneses eredetű hibaforrások: A külső mágneses terek összegződnek a műszer belső mágneses terével, és egy pótlólagos nyomatékot hoznak létre. Ezért a műszer nem célszerű árammal átjárt vezetékek, villamos gépek közelében elhelyezni.

-                     Hőmérsékletváltozás okozta hibák: A hőmérsékletváltozás során megváltozhat a rugó rugalmassági modulusa. Ez ellen szokásos két ellentétesen csévélt rugót használni, ha azok sík spirális kiképzésűek. A hőmérséklet változás során megváltozik a vezetők ellenállása, és az állandó mágnes fluxusa ha nő a hőmérséklet csökken a fluxus.